行业指南和FDA工作人员指导

脊柱系统510（k）

文件发布日期：2004年5月3日

本文取代2000年9月27日“脊柱系统510（k）指南”

有关本文件的问题，请联系Theodore Stevens先生240-276-3676或电邮至theodore.stevens@fda.hhs.gov

器械和放射健康中心

|  | 美国卫生与人类服务部食品药品管理局 器械和放射健康中心 骨关节器械科 综合，恢复和神经器械科 器械评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

出于机构考虑，评论和建议可以在任何时候提交给食品药品管理局，日程管理部门，5630 Fishers Lane, Room 1061,（HFA-305），Rockville, MD, 20852。在提交评论时，请参阅本指导文件的准确标题。机构在下一次修订或更新文件之前，不得对此作出评论。

额外副本

其他副本可从网上获取：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/636.pdf或者通过传真接收本文档，请致电800-899-0381或301-827-0111的CDRH Facts-On-Demand系统。按1进入系统。在第二个语音提示下，按1键订购文档。输入文件编号（636），后跟井号（#）。按照剩余的语音提示完成您的请求。

目录

引言	1

范围	2

脊柱系统510（k）的特定内容	3

1.您的510（k）目的	3

2.器械描述	3

3.	适应证	7

4.	机械测试	9

5.	磨损测试	13

6.	动物研究	13

7	临床研究	14

8.	无菌	15

9.	合法上市的器械改良：特殊510（k）	15

10.标签	15

常见问题	17

行业指南和FDA工作人员指导

脊柱系统510（k）

本指南仅代表美国食品药品管理局(FDA)目前的观点。它不授予任何一方权利，同时也不对FDA或公众形成约束。您也可以使用满足适用法规和条例的其他方法。如果您要讨论使用其他方法的事宜，请与FDA负责实施本指南的人员联系。如果您不能确定适当的FDA人员，请致电本指南标题页上的电话号码。

- 引言

本指导文件目的是提供有关脊柱系统的上市前通知（510（k））的更新信息。本指导文件取代2000年9月27日“脊柱系统510（k）指南”。

本版本与2000年9月27日版本之间的三个主要区别如下。

1.	系统类型已经根据当前适应证进行了重新定义。

2.	以前涵盖II类、III类前上市器械和未分类椎弓根螺钉使用的MNI产品代码已更改如下：

- MNI产品代码现在仅包含II级椎弓根螺钉使用

- NKB产品代码是针对III类前上市器械椎弓根螺钉使用而开发的（1）退行性椎间盘疾病（2）L5-S1节脊椎前移（而不是严重脊椎前移（3级和4级）或具有神经功能损伤客观证据的退行性脊椎前移，两者均根据21 CFR 888.3070编码分为II类）

- NKG产品代码是针对未分类椎弓根螺钉使用而开发的。

3.	椎弓根螺钉系统的测试建议和适应证已更新。

本指导文件是针对FDA与脊柱系统生产商之间讨论和通信以及针对1998年8月26日生效的最终分类和重新分类规则（63 FR 40025）而制定的，通过技术修正案（66 FR 28501）修正，于2001年5月22日生效。本指导文件还包括2002年11月21日骨科和康复器械小组会议输入的机械测试和材料表征。

FDA的指导文件，包括本指南，不构成法律上可执行的责任。相反，本指南描述了机构目前对某一主题的想法，只应将其视为建议，除非引用了特定法规或法定要求。机构指导中使用“应该”一词意味着建议或推荐某些东西，但不是必需的。

最小负担方法

本指导文件中发现的问题代表了您的器械上市前我们认为需要解决的问题。在制定指南时，我们认真考虑了机构决策相关的法定标准。我们还考虑到您试图遵循指南和解决我们发现的问题可能产生的负担。我们认为，我们考虑了最小负担方法来解决指导文件中提出的问题。但是，如果您认为处理这些问题有更简单的方式，则应遵循文件中概述的步骤“解决最小负担问题建议的方法”。可在我们的中心网页上查阅：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

- 范围

脊柱系统510（k）通常包括以下之一：

- 新的脊柱系统

- 要添加到已批准脊柱系统的组件

- 扩大已批准脊柱系统适应证。

本指导文件适用于大多数用于融合的板状和杆状脊柱系统，以及椎体置换器械。

每个板状和杆状脊柱系统可以由一种或多种系统类型（例如，胸腰椎前板系统和椎弓根螺钉系统）来描述。不同系统类型在2.器械描述中有更详细描述。

本指导文件不涉及关节突螺钉固定系统。

虽然FDA认识到在本指导文件2000版本中讨论了关节突螺钉固定系统，但是基于每年收到的提案数量有限，这些系统已从此更新版本中删除。虽然您可以将此指南作为这些系统的一般框架，但矫形器械部门可以告知您关于关节突螺钉固定系统进一步信息。

本指导文件也不涉及体内融合和非融合器械（例如，融合器或椎间盘置换装置）或其他非融合脊柱装置。

这些器械是III类器械，需要提交上市前批准申请（PMA）才能上市。这些器械研究必须按照“研究器械豁免（IDE）法规，21CFR Part 812”进行。FDA认为这些器械是21 CFR 812.3（m）中定义的重大风险器械1。除了要求有FDA批准的IDE外，这种试验的申办方还必须遵守机构审查委员会（21 CFR Part 56）和知情同意（21 CFR Part 50）规定。

本指导文件包含脊柱系统510（k）的特定信息。本文件补充了有关510（k）提案内容要求的其他FDA文件。您还应当参考CDRH的器械建议http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/和21 CFR 807.87。对于一般整形外科510（k）指导，我们建议您参考http://www.fda.gov/cdrh/ode/832.pdf上提供的“起草整形器械上市前通知[510（K）]申请的指导文件”。

- 脊柱系统510（k）的特定内容

如上所述，本指导文件根据21 CFR 807.87补充了有关510（k）提案中要包括的信息的其他FDA文件。除了一般信息之外，我们建议您按照以下顺序和格式为每个脊柱系统510（k）提供以下具体信息，以方便查看。

- 1.您的510（k）目的

我们建议您清楚说明您的510（k）目的。例如，您应该说明您的510（k）是否要求新的脊柱系统批准函，为已批准的脊柱系统添加一个新的组件，或提出其他修改。

如果您的510（k）是针对新的脊柱系统，我们建议您提供拟用于标签的脊柱系统名称。如果510（k）涉及扩大使用已批准的脊柱系统组件或适应证，我们建议您确定正在扩大的脊柱系统名称，并为该脊柱系统提供最近510（k）批准的个数。

- 2.器械描述

定义系统类型

可以使用多个法规和产品代码来定义给定的系统。然而，FDA已经重新评估了我们定义系统类型的方式。 FDA传统上专注于产品代码来定义系统类型。我们认为，通过其适应证（例如，颈椎前路固定）来定义系统类型将变得更容易。

如上面引言一节所述，FDA为不同类型的椎弓根螺钉固定开发了新产品代码，主要区分不同类别的椎弓根螺钉使用（即II类、III类前上市器械和未分类）。产品代码MNH、MNI、NKB和NKG涵盖了椎弓根螺钉固定系统。 FDA审查的大多数椎弓根螺钉系统都被目前定义为产品代码MNH、MNI和NKB所涵盖。

1请参阅标题为 “重大风险、非重大风险医疗器械研究”的蓝皮书备忘录，网址http://www.fda.gov/cdrh/d861.html。

在过去，脊柱系统的适应证列表是因为它包括了系统适合的每个产品代码声明。针对退行性椎间盘疾病和其他脊椎前移（脊椎前移未被MNI和MNH涵盖）适应证，FDA已经审查了椎弓根螺钉的可用数据。经过仔细考虑，我们认为，退行性椎间盘疾病和其他脊椎前移可以作为标准适应证列表的一部分，允许后路、非颈椎椎弓根螺钉系统，并且这些适应证落在适用范围内。此外，我们认为这些适应证得到了良好支持，一般不会在新的510（k）提案中推荐临床研究，除非设计、技术或适应证与合法上市的系统完全不同。通过将系统涵盖的椎弓根螺钉适应证与MNH、MNI和NKB产品代码相结合，我们现在有一套适用于后路、非颈椎、椎弓根螺钉脊柱系统的适应证。具有MNH产品代码的系统以前仅限于腰椎特定类型的脊椎前移，但现在将包括脊椎前移一般适应证下所有非颈椎水平的所有类型脊椎前移。

此外，非颈椎椎弓根螺钉系统的一套适应证现在与使用前路、后路、非椎弓根颈椎系统的适应证相似。这大大简化了给定系统所需的使用声明。

下表1a和表1b总结了受本指导文件约束的每个脊柱系统、与该系统相关的适应证产品代码、类别和分类鉴定。表1a详细说明了颈椎系统，表1b详细说明了非颈椎系统。

表1a.颈椎系统类型，产品代码和适应证总结

| 系统类型（适应证） | 产品代码 | 适应证 | 类别 | 分类鉴定A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颈椎前路系统 | KWQ | • 退行性椎间盘疾病B • 脊椎前移 • 创伤（例如骨折或脱位） • 脊柱狭窄 • 畸形或弯曲（例如脊柱侧凸、脊柱后凸和/或脊柱前凸） • 肿瘤 • 假关节 • 既往融合失败 | II | 888.3060 |
| 后路、颈椎、非椎弓根系统（例如，枕骨系统） | KWP | 与上述KWQ相同 | II | 888.3050 |
| 颈椎、椎弓根系统 | NKG | • 颈椎滑脱（所有等级和类型） • 颈椎脱位 • 颈椎退行性椎间盘疾病B • 颈椎面退化伴随不稳定 • 颈椎创伤（骨折和脱位） • 修复先前失败的颈椎融合手术（假关节） | 未分类C |  |

A引用的章节是联邦法规（CFR）第21章。

B您应该将退化性椎间盘疾病（DDD）定义列为使用声明的一部分。颈椎系统的DDD定义为根据病史和放射学研究确认的椎间盘突出源性颈部疼痛伴椎间盘退化。

C器械监管途径，例如器械上市前通知提案（510（k））、从头分类或上市前批准申请（PMA））取决于相应实质等同器械的鉴定、器械技术及其适应证。另见“新章节513（f）（2）-自动III类指定评估，行业指南和CDRH工作人员指导”（网址为http://www.fda.gov/cdrh/modact/classiii.html）和“上市前批准”（网址为http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/pma/）

表1b.非颈椎系统类型，产品代码和适应证总结

| 系统类型（适应证） | 产品代码 | 适应证 | 类别 | 分类鉴定A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前路/前外侧，非颈椎系统 | KWQ | • 退行性椎间盘疾病B • 脊椎前移 • 创伤（例如骨折或脱位） • 脊柱狭窄 • 畸形或弯曲（例如脊柱侧凸、脊柱后凸和/或脊柱前凸） • 肿瘤 • 假关节 • 既往融合失败 | II | 888.3060 |
| 后路，非颈椎，非椎弓根系统 | KWP | 与上述KWQ相同 | II | 888.3050 |
| 非颈椎，椎弓根系统 | MNH MNI NKBC | 与上述KWQ相同 | II II III | 888.3070(b)(1) 888.3070(b)(1) 888.3070(b)(2) |
| 椎体 取代 器械/系统 | MQP | • 肿瘤 • 创伤/骨折 | II | 888.3060 |

A引用的章节是CFR第21章。

B您应该将退化性椎间盘疾病（DDD）定义列为使用声明的一部分。颈椎系统的DDD定义为根据病史和放射学研究确认的椎间盘突出源性颈部疼痛伴椎间盘退化。

C系统旨在提供胸椎、腰椎和骶骨脊椎段的固定和稳定作为融合治疗退行性椎间盘疾病和脊椎前移的辅助手段，而不是L5-S1节严重脊椎前移（3级和4级）或属于III类21 CFR 888.3070（b）（2）具有神经功能损伤客观证据的退行性脊椎前移。您必须根据21 CFR 807.87（j）（2）和21 CFR 807.94提供III类总结和您的510（k）认证。

一旦确定了适用于您的系统类型和相应产品代码、适应证、类别和法规编号，我们建议您在提交开始时清楚地说明此信息。

特定器械描述信息

根据所涉及的系统类型，给定的脊柱系统由杆或板、前路螺钉、椎弓根螺钉、骶骨/髂骨螺钉、钩、连接器、互联件、紧固件等组成。

我们建议您提供以下器械描述信息：

- 组件表（应包括在此表中的组件见下表）

- 每个受试组件的完整、尺寸大小工程图纸

- 单个部件的书面描述以及受试组件如何互连（例如，杆直径、螺钉尺寸、前板尺寸/厚度、椎体置换几何形状、螺钉/杆互连类型）。支持互连机制的草图和/或照片可能是有用的

- 与实质等同器械相比，器械的最大配置比较（如果器械是前路或前外侧植入），

- 鉴定材料生产自哪一个受试组件，以及这些材料符合哪一个自愿材料标准

- 与脊柱模型相连的脊柱系统放大照片和/或草图

- 关于植入受试系统特有的外科手术器械信息（例如手术器械列表，每张照片/图纸，鉴定材料生产自哪一个受试组件，以及这些材料符合哪一个自愿材料标准）。

组件表

我们建议您提供510（k）组件表，无论是涉及新的系统，还是已批准系统添加组件或适应证。均应提供该表。对于涉及扩大已批准的脊柱系统（无论扩大组件或适应证）的510（k），我们建议您提供以前已批准的所有组件列表，以及正在审查的给定脊柱系统组件，突出显示已添加的组件。

我们建议您将表分成适合给定系统的部分（例如，通过材料、垂直杆直径、前路和后路组件分层）。表2是组件示例表

表2.组件示例表

| 组件名称 | 部件编号 | 尺寸（长度和直径） | 附件水平 | 510(k) 编号A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏心骶骨螺钉 | xxxxx | XXmm- XXmm | L1-L5 | KXXXXXX |

A 510（k）中组件已批准作为受试系统的一部分或确定组件为新的

有关具体材料和其他材料问题的相关问题，请参阅本文档末尾的常见问题。

- 3.	适应证

我们建议您在开始提交时明确说明每个脊柱系统适应证。我们建议您避免一般和/或无限制适应证（例如，不稳定性，椎间盘突出症或普通脊柱弯曲）。单个脊柱系统可以具有若干组适应证。然而，根据FDA对系统类型和适应证的重新评估，标签中出现的适应证应该更加明确和更简洁。

以下是适应证声明：

颈椎前路系统示例（产品代码KWQ）：

X系统拟用于以下适应证的颈椎前路固定：退行性椎间盘疾病（DDD）（根据病史和放射学研究确认的椎间盘突出源性颈部疼痛伴椎间盘退化）、脊椎前移、创伤（例如骨折或脱位），脊柱狭窄、畸形或弯曲（例如脊柱侧凸、脊柱后凸和/或脊柱前凸）、肿瘤、假关节和先前融合失败。

胸腰椎后路系统示例（产品代码KWP，MNI，MNH，NKB）：

X系统适用于以下适应证的后路、非颈椎椎弓根和非椎弓根固定：退行性椎间盘疾病（DDD）（根据病史和放射学研究确认的椎间盘突出源性背部疼痛伴椎间盘退化）；脊椎前移；创伤（例如骨折或脱位）；脊柱狭窄；弯曲（即脊柱侧凸、脊柱后凸和/或脊柱前凸）；肿瘤；假关节和先前融合失败。

胸腰椎前路/前外侧和后路系统示例（产品代码KWQ，KWP，MNI，MNH，NKB）：

X系统适用于以下适应证的前路/前外侧和后路、非颈椎椎弓根和非椎弓根固定：退行性椎间盘疾病（DDD）（根据病史和放射学研究确认的椎间盘突出源性背部疼痛伴椎间盘退化）；脊椎前移；创伤（例如骨折或脱位）；脊柱狭窄；弯曲（即脊柱侧凸、脊柱后凸和/或脊柱前凸）；肿瘤；假关节和先前融合失败。

- 4.	机械测试

一般信息

我们建议您纳入机械测试或提供为什么不需要机械测试支持新组件或系统实质等效性的依据。不进行机械测试的一些依据可能涉及您的脊柱系统扩展，以纳入具有相同互连机制的附加组件，使用已经是该系统一部分的组件，或添加不导致系统易受松动或失败影响的组件。

我们建议您对脊柱组装系统结构进行所有测试，包括最坏情况下（例如，最有可能松动或失败）最终设计版本组件。您还应该提供一个依据来确定您如何确定最坏情况脊柱组装。所测试的组件应包括设计、互连机制、材料、生产相关加工等方面的最坏情况结构。我们还建议您对具有机械性能的组件进行测试，该组件仅在灭菌后可能受到灭菌影响。测试应该涉及整个系统最坏情况结构，除非您已经为测试单个组件提供了充分依据。

矫形器械部门可以回答您提出的测试设置问题，以解决特定脊柱系统、鉴定最坏情况结构或对特定器械进行额外测试。

具体测试信息

下表3a和表3b确定了我们建议您提供的每种系统类型的机械测试类型。然而，根据具体设计（例如，前线设计）、材料（例如聚合物，复合材料）和/或连接方法，我们建议对系统进行额外测试（例如动态扭转测试、蠕变测试、沉降测试）。有关这些测试类型的更多详细信息，请参阅下面疲劳和静态测试说明。有关您应该纳入测试报告的信息描述，请参阅下面测试报告。

表3a.颈椎系统建议的测试

| 系统类型 | 产品代码 | 建议的测试 | 建议的其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前路，颈椎系统 | KWQ | • 静态和动态轴向压缩弯曲测试 • 静态扭转测试 | • 一份阐明系统是否拟用于单侧和/或双侧固定的声明 • 最坏情况下结构的宽度和突出性与等效比较系统的比较 |
| 后路，颈椎，非椎弓根系统A | KWP | • 静态和动态轴向压缩弯曲测试 • 静态和动态扭转测试 | N/A |
| 颈椎，椎弓根系统 | NKG | 见上文KWP | 临床研究 |

A如果系统连接到枕骨，我们建议您提供动态扭转测试。此外，测试拟连接到枕骨的结构时，推荐使用改良版本的ASTM F1717。矫形器械部门可以回答您关于我们如何建议您的系统进行测试的问题。

表3b.非颈椎系统建议的测试

| 系统类型 | 产品代码 | 建议的测试 | 建议的其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前路，非颈椎系统 | KWQ | • 静态和动态轴向压缩弯曲测试 • 静态扭转测试 | • 一份阐明系统是否拟用于单侧和/或双侧固定的声明 • 最坏情况下结构的宽度和突出性与等效比较系统的比较 |
| 后路，非颈椎，非椎弓根系统 | KWP | • 静态和动态轴向压缩弯曲测试 • 静态扭转测试 | N/A |
| 非颈椎，椎弓根系统 | MNI MNH NKB | • 静态和动态轴向压缩弯曲测试 • 静态扭转测试 | N/A |
| 椎体置换器械/系统（VBR） | MQP | • 静态和动态轴向压缩弯曲测试 • 静态和动态扭转测试 • 驱逐测试A 对于动态轴向压缩弯曲试验，我们建议您符合以下条件之一： • 渐近负荷水平≥3000N（5×106个循环约2倍椎体压缩强度） • 渐近负荷水平≥1500N（10×106个循环约1倍椎体压缩强度） | • 根据VBR系统设计，我们可能会建议进行额外测试（例如复合材料的剪切负荷，离轴压缩负荷） • 所有尺寸的拟议VBR临床依据 |

A对于含有补充固定系统（例如，通过螺栓）的VBR系统，通过物理连接到其上，驱逐测试可能不是必需的。

静态和疲劳测试描述

静态结构测试应包括六个或以上最坏情况结构样品。我们建议您提供所测试的组件、加载模式以及测试配置和环境（如果适用）依据。

疲劳结构测试通常根据美国测试和材料协会（ASTM）F1717 - 01“椎体切除术模型中脊柱植入物结构的标准静态和疲劳测试方法”进行。除了下面所述，我们建议您使用ASTM F1717，以提供与实质等同器械测试相比的标准比较，并允许声明符合该标准。但是，您可以选择与ASTM标准基本相同的其他测试方法，以解决手头机械负荷问题。ASTM F1717基于金属脊椎系统，可能不适用于其他材料制成的系统。因此，如果新系统由聚合物或其他材料制造，我们可能会建议对ASTM F1717进行额外测试和/或修改。

疲劳结构测试应包括六个或以上最坏情况结构样品，以产生应力vs循环次数（AF/N）曲线，与适当等效比较系统相比，其表征了跳跃值为500万次循环的渐近耐力极限。FDA认可ASTM F1717建议应力vs对数循环次数（S/N）曲线；然而，我们认为AF/N曲线提供了类似的信息。我们建议您在最低负荷水平下测试两个或以上样品，以确定所产生的耐力负荷极限。

测试报告

我们建议您提供包含以下信息的完整测试报告：

- 鉴定包含所测试的结构或子结构的组件

- 这些组件为什么构成最坏情况结构或子结构的依据

- 所选择的负荷模式依据（例如轴向、弯曲、扭转）

- 鉴定测试配置和环境，以及选择配置和环境的依据

- 结果

- 关于组装体内预期和临床表现的结果讨论

- 如果受试系统和实际测试的系统（例如，在原型上执行的测试）之间存在差异，则说明结果如何或为什么与支持实质等效性测定相关。

有关其他测试信息，请参阅本文档末尾的常见问题。

- 5.	磨损测试

我们建议您为引起颗粒物产生问题的脊柱系统提供磨损测试（例如，由新型材料（如聚合物，复合材料）或包含铰接装置组件的材料制成）。我们建议将所有磨损测试与具有相同技术特征和适应证的合法市售实质等同器械进行比较。您可以生成和评估磨损碎片作为疲劳测试的一部分，或作为功能动物模型的一部分。我们建议在测试之前和之后对系统进行称重，以评估测试过程中质量损失。我们还建议您表征所有磨损颗粒（例如颗粒大小和形状分布、颗粒数量和颗粒化学性质），并分析铰接表面是否有划痕、抛光、变形或任何腐蚀。

- 6.	动物研究

对于大多数脊柱系统，动物研究通常不需要评估这些器械的性能。然而，在下列某些情况下，FDA可能会建议您提供动物测试的完整报告：

- 如果器械有新的或不同的适应证

- 如果器械具有新颖的设计特征

- 如果器械在磨损测试期间产生与实质等同器械不同的磨损碎片数量、尺寸或几何形状

- 如果尚未在脊柱中评估材料和/或尚未评估材料对脊柱区域和周围组织和器官的影响

- 如果机械测试结果不优于实质等同器械

- 如果单独进行的机械测试无法充分表征器械。

动物研究通常旨在评估对脊柱中新材料的生物反应或评价器械系统的功能行为。如果系统由脊柱中目前未使用的材料制成，或者如果含有由引起局部和全身不良反应问题的材料制成的组件，我们建议您进行动物研究评估材料的生物学效应。在通过单独机械测试无法充分回答器械性能问题的情况下，FDA还建议您使用功能动物模型来评估器械系统的实际使用情况。

对于功能动物研究，我们建议您对最终设计和灭菌的器械组件进行所有测试。然而，对于仅评估新材料生物学反应而没有器械设计和功能问题的动物研究，对最终灭菌材料的测试可能是足够的。对于两种类型动物研究，FDA建议在与研究动物相同的时间点评估对照组动物。

我们建议您包括以下信息：

- 鉴定动物模型

- 选择动物模型的依据（例如，与人体解剖或疾病相关）

- 鉴定测试中使用的器械组件（即测试的组件）或颗粒（例如颗粒大小、数量和质量）

- 选择这些器械组件/颗粒的依据

- 研究的评估时间点

- 每个时间点评估的动物数量（对照组和研究组）

- 鉴定测试对照

- 结果

- 关于器械体内预期和临床行为的结果讨论。

对于功能性动物研究，我们建议所有测试都涉及整个系统的最坏情况结构，而不是测试单个组件，除非提供了充分依据。当受试系统和实际测试的系统（例如，在原型上进行的测试）之间存在差异时，应该提供结果如何或为什么与评估器械相关的说明。

- 7	临床研究

根据该法令中最小负担条款，FDA将依靠精心设计的工作台和/或动物测试，而不需要对脊柱系统进行临床研究，除非有特定理由要求临床信息以支持实质等效性的测定。对于大多数脊柱系统，临床研究通常不需要支持实质等效性测定。但是，如果您的器械具有新的用途、新颖的设计特征或机械测试结果不优于实质等同器械，则我们建议您进行支持性临床研究。

对于具有产品代码NKG的脊柱系统，我们建议进行临床研究以支持实质等效性测定。这些器械研究必须按照研究器械豁免（IDE）法规，21 CFR Part 812进行。FDA认为这些器械是21 CFR 812.3（m）中定义的重大风险器械。除了要求获得FDA批准的IDE之外，这种试验的申办方还必须遵守有关机构审查委员会（21 CFR Part 56）和知情同意（21 CFR Part 50）规定。有关脊柱系统临床研究信息，我们建议您参考“起草脊柱系统IDE的指导文件”，网址为http://www.fda/gov/cdrh/ode/87.pdf。矫形器械部门可以讨论您的IDE方案或您在美国以外进行临床研究的计划。

- 8.	无菌

我们建议您根据“更新后的510（k）无菌检查指南K90-1；行业和FDA最终指南”，为成品脊柱组件或系统提供无菌信息，网址为http://www.fda.gov/cdrh/ode/guide/361.html。

- 9.	合法上市的器械改良：特殊510（k）

根据“新的510（k）范式-证明上市前通知中实质等效性的替代方法；最终指南”，网址为http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html，生产商可以提交传统510（k），或者选择为某些改良的合法上市器械提交特殊510（k）。通过提交特殊510（k），生产商考虑修改自己已批准的器械可能会减轻监管负担。

- 10.标签

上市前通知应包括足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（e）要求。以下建议旨在帮助您准备符合21 CFR 第801部分要求的标签。2

包装标签

我们建议您在包装标签上包含以下项目：

- 组件名称

- 关于标签限制的包装说明书声明（例如，“标签限制参见包装说明书”）

- 组件号/批号（如适用）

- 货架期（如适用）

- 材料

- 无菌或非无菌标示。

包装说明书

我们建议您在包装说明书中包含以下信息：

- 系统名称

2虽然510（k）批准函不需要最终标签，但在将器械引入州际贸易之前，最终标签必须符合21 CFR 第801部分要求。此外，处方器械最终标签必须符合21 CFR 801.109要求。本指南中的标签建议符合第801部分要求。

- 具体适应证，包括固定水平

- 探讨疲劳测试与器械性能之间关系的预防措施声明，例如：“根据疲劳测试结果，医生/外科医生应考虑植入水平、患者体重、患者活动水平、其他患者病情等，可能对系统性能有影响”。

- 无菌或非无菌标示

- 如果该器械以非无菌性提供，或者允许进行再次灭菌，则建议灭菌过程参数。

我们还建议您纳入一份简要器械描述和材料鉴定。该描述应清楚地标识与受试系统一起使用的其他脊柱系统的所有商品名组件。对于椎体置换系统，器械描述还应该标识每个特定补充固定系统适应证和/或与受试系统连接的附件。

如果您的系统仅适用于使用KWQ或KWP产品代码标识，我们建议您在其中包含一些解决其限制的警告，例如：

警告：本装置不适用于螺钉固定或固定到颈椎、胸椎或腰椎的后部元件（椎弓根）。

但是，如果您的系统使用椎弓根螺钉（MNI，MNH，NKB产品代码）伴有或无KWP或KWQ产品代码，则您的包装说明书（21 CFR 888.3070）中必须包含以下警告和注意事项：

“警告：椎弓根螺钉脊柱系统的安全性和有效性仅针对具有显著机械不稳定性或需要仪器融合的畸形的脊柱病症而建立，这些病症是严重机械不稳定性或继发于L5-S1椎骨脊椎前移（3级和4级）的胸椎、腰椎和骶椎畸形、具有神经功能损伤客观证据的退行性脊椎前移、骨折、脱位、脊柱侧凸、脊柱后凸、脊椎肿瘤和先前融合失败（假关节）。对任何其他病症的安全性和有效性未知。“

和

“注意事项：椎弓根螺钉脊柱系统的植入应该仅由经验丰富的、在使用椎弓根螺钉脊柱系统方面经过特定训练的脊柱外科医生进行，因为这是一种技术上要求严格的、对患者有严重损伤风险的手术。”

根据您的器械性能，FDA可能会建议您在包装说明书中包含其他信息、警告或注意事项。

手术技术手册

如果系统具有独特的设计特征，例如椎体置换（MQP产品代码），我们建议您提供外科手术手册草案。一般而言，我们建议手术技术手册包括以下信息：

- 与受试系统相关的器械描述、禁忌证、注意事项和警告的适用范围和适应证列表

- 互连机制和脊柱附件说明

- 支持主要步骤的放大草图

- 鉴定与受试系统（特定于椎体置换系统）一起使用的或附加的每种补充固定系统

- 删除或修订步骤。

- 常见问题

提供以下常见问题以进一步帮助您开发脊柱系统510（k）。

1.如何确定我最坏情况结构是什么？

最合适的最坏情况脊柱组装结构通常取决于器械设计和测试。正在进行的测试可以确定哪个组件应该是结构中最弱或最易破坏的部分。我们建议您解释每种最坏情况下如何选择每个组件。此外，您可以在同一结构中测试不同的互连机制，也可以在单独的结构中测试每个互连机制。但是，我们建议您测试每个互连机制，或提供不进行测试的充分依据。

最坏情况结构典型例子如下。

椎弓根螺钉、杆和钩型系统

我们建议您评估最小直径的杆和最小直径的螺丝，作为静态和疲劳测试的最坏情况。交叉连接器应当用于静态和动态压缩弯曲测试，但不应当用于静态扭转测试。此外，对于静态和动态测试，我们建议您提供测试或不测试横向连接器的依据。

椎体置换

对于所有压缩弯曲测试和扭转测试，我们建议以最小横截面面积评估最高组件，无补充固定。我们建议您在所有压缩测试中评估具有最小横截面积的组件。

2.如果我的椎体置换不符合本指南建议，我该怎么办？

如果您的VBR不按表3b所建议的进行，您应该测试最坏情况椎体置换与拟用的最坏情况补充固定系统相结合。您应该将其指定为唯一与VBR一起使用的系统。另外，我们建议您为每个与VBR一起测试的系统提供510（k）编号。

3.如果我的脊柱系统含有聚乙烯或其他聚合物，我应该提供什么类型的信息？

如果系统或系统任何组件由超高分子量聚乙烯制造，我们建议您提供题为“矫形器械中使用的超高分子量聚乙烯（UHMWPE）数据要求” 指南中详述的信息，网址为http://www.fda.gov/cdrh/ode/180.pdf。

如果系统或系统的任何组件由任何其他聚合物（例如聚醚醚酮）制成，我们建议您提供材料的表征（例如，生物相容性信息和/或可浸出物、材料性质、分子量、分子量分布、化学和晶体结构、结晶度百分比、该聚合物交联度）以及最终灭菌的材料。此外，我们建议您提供材料加工的简要总结和组件或脊柱系统整个生产过程中使用的任何溶剂。

对于由聚合物制成或具有浸出潜力的任何材料，您应对最终灭菌的器械进行耗竭萃取分析。应使用极性（如盐水）和非极性溶剂（如己烷，乙腈）进行萃取。某些溶剂可能适合某些材料；您应该提供提取试验选择溶剂的依据。测试报告应包括但不限于仪器灵敏度、使用的溶剂类型、以十亿分之一（ppb）水平检测到的可浸出物和杂质量等。我们建议您鉴定定性和定量检测到的每个杂质和可浸出物，包括任何低分子量材料、残留单体、溶剂、硫含量、催化剂、引发剂、润滑剂等。

我们还建议基于构成系统的材料进行一般生物相容性测试。国际标准化组织（ISO）10993是公认标准，该标准可以作为信息类型描述参考，旨在解决生物相容性问题。请参阅以下网站以获取更多信息：http://www.fda.gov/cdrh/g951.html，标题为“使用国际标准ISO-10993，“医疗器械生物评估第1部分：评估和测试”的指南。

此外，我们可能会建议动物试验涉及对脊柱材料的反应（见6.动物研究）。

如果系统或系统的任何组件由可能受老化影响的材料制造，我们建议您提供材料表征和评估老化效应的机械测试。我们建议您按照上述参数进行化学分析以表征材料。

如果在具有相同适应证和脊柱水平的实质等同器械中使用相同材料，则可以鉴定实质等同器械来代替提供上述信息。您应该提交一份实质等同器械和器械之间的直接材料比较，表明两个器械都是使用相同材料制造的。

4.我可以提交影响多于一个脊柱系统的510（k）吗？

由于每个系统中包含的组件数量和多样性，或者当这些系统具有不同适应证或信息支持时，FDA通常建议您为每个脊柱系统提供一份单独的510（k）。适合单独510（k）的另一个实例是将组件添加到几个不同的脊柱系统。再次，适应证和支持信息的多样性可能使得捆绑510（k）不必要繁重。然而，如果两种材料适应证通常相同，则由不同金属合金（例如，不锈钢和钛版本）制成的I类或II类脊柱植入物捆绑成一份510（k）可能是适当的。有关组合的其他信息，请参阅题为“单个提案中捆绑多个器械或多重适应证”的指南，网址为http://www.fda.gov/cdrh/mdufma/guidance/1215.html。

5.如果我的脊柱系统含有来自之前已批准的脊柱系统组件，该怎么办？

如果您的系统（系统X）含有您自己系统（系统Y）已批准的组件，我们建议您在主题510（k）中清楚地说明系统Y组件是否保留其原始批准的商品名，或是否重新标记以反映系统X商品名。另外，我们建议您将系统Y组件纳入系统X组件表中。

如果您选择保留原始已批准的系统Y商品名，则表格列表应反映该商品名。您应该提供上述针对这些组件的器械描述信息，特定于新系统（系统X）的使用。

6.如果我的器械受到老化或货架期的影响，该怎么办？

我们建议您评估可能受货架期或老化影响的所有脊柱系统或脊柱组件（如聚合物）。您应该在老化之前和之后对材料进行表征，以了解老化是否改变材料结构（例如分子量分布、结晶度、交联度）。本研究中的材料应为最终设计中使用的材料，并应使用与拟上市器械相同的方法进行灭菌。材料特性请参阅2.器械说明。您应该选择经过验证的老化方法。如果货架期或老化影响组件的材料，则应在器械老化之前使用相同机械测试对该组件或系统进行机械测试。

对于相同适应证和相同脊柱水平，如果FDA已经批准510（k），其含有对相同材料进行的老化测试，则可以参考该510（k）和这些材料评估，而不是提供所描述的表征研究。在这种情况下，我们建议您提供已批准的器械和您的器械中使用的材料身份、组成和等级的直接比较，表明它们由相同适应证的相同材料组成。

7.如果我的510（k）只涉及添加新的组件，如较小的螺丝，该怎么办？

虽然我们通常建议结构测试，但如果要向已经存在的脊柱系统（例如，具有不同互连机制的组件）添加新组件，可能会产生潜在较弱的系统，我们建议您测试这些组件组合，将结果与已批准的类似组件组合进行比较。对于组合测试方法，我们建议使用ASTM F1798 - 97“评估脊柱关节固定植入物中使用的互连机制和子组件静态和疲劳特性的标准指南”。对于添加新组件，明显的是将不会创建潜在较弱的系统，我们继续建议结构测试。